## Oplysningsside
Logo | RegionXXXX |  |  |  |  | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [5 empty] | Udført af :
[6 empty] | Udført d.: |  | se under hver enkelt kontrol
Fabrikat :
Afdeling: |  |  | Rum nr.: |  |  | Reg.nr.:
Version: | 2.0 | Revideret den: |  | 2017-12-08
Oplysningsside
Kontroltype: |  |  | Statuskontrol |  |  |  | Farvekoder layout
Årsag til kontrol: | [6 empty] | xxxx |  | Overskrifter
Sygehus: | [6 empty] | xxxx |  | undermenuer
Afdeling: | [8 empty] | Oplysningsfelter/skanparametre
Rum-nummer: | [8 empty] | Beregningsfelter (låst)
Skanner-fabrikat: | [8 empty] | Data-indtastningsfelter
Skanner-type:
Registreringsnummer hos fabrikant | [6 empty] | Farvekoder tolerancer
Registreringsnummer hos bruger | [8 empty] | Tolerance overholdt
Installationsdato: | [8 empty] | Vurderes af fysiker
Dato for sidst udførte vandkalibrering | [8 empty] | Uden for tolerance
Er interval for luftkalibrering overholdt?
Farvekoder vdr. brug af regneark (billedkvalitet)
Antal mulige kV | [8 empty] | Kontrol dokumenteres i dette regneark
Antal fysiske filtreringer | [8 empty] | Kontrol dokumenteres på anden vis
Dual energifunktion?
Farvekoder faner
Måleprobe til dosis-målinger | [8 empty] | Sider til oplysning, angivelser og information
kalibreringsdato | [8 empty] | Kontrol af lejepladebevægelse
Fantom til dosis-målinger | [8 empty] | Kontrol af lasermarkører
Billedkvalitetskontrol ved systemfantom
Fantom 1 til billedkvalitet | [8 empty] | Billedkvalitetskontrol ved Catphan
SN fantom til billedkvalitet | [8 empty] | Kontrol af dosimetri
Har fantom rumtemperatur?
Software 1 til billedkvalitetsanalyse
Fantom 2 til billedkvalitet
SN fantom til billedkvalitet
Har fantom rumtemperatur?
Software 2 til billedkvalitetsanalyse
Datoer
|  |  | Modtagekontrol |  | Baseline |  | Statuskontrol
Dato for udførelse
Angiv evt. separat dato for den enkelte del-kontrol
Lejepladebevægelse
Lasermarkører
Støj, CT-tal, Uniformitet
Variation z-retning aksial skan
CT-Tal linearitet
Korrekt afstandsgengivelse/Pixelstørrelse
Snittykkelse
MTF
SSP
Conebeam Artefakt
CTDIair
CTDIw
Kontrol udført af
telefonnummer
emailadresse
Kommentarer
Note on I15: Uddyb evt. i kommentarfelt nedenfor
Note on I37: Bemærk at fantom anvendt til måling af støj, CT-tal og uniformitet skal have rum-temperatur, hvis en senere statuskontrol skal kunne holdes op mod udførte måling. Som udgangspunkt skal systemfantom derfor have rum-temperatur.
Note on I42: Bemærk at fantom anvendt til måling af støj, CT-tal og uniformitet skal have rum-temperatur, hvis en senere statuskontrol skal kunne holdes op mod udførte måling. Som udgangspunkt skal systemfantom derfor have rum-temperatur.
Note on R34: Ved brug af metode 2
Note on R35: Ved brug af metode 2

## Lejepladebevægelse
|  | RegionXXXX | [6 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [8 empty] | Udført af :
[9 empty] | Dato modtagekontrol | Dato baseline | Kontrol kræver ingen baseline | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: | [5 empty] | Rum nr.: |  |  | Reg.nr.:
Kontrol: Lejepladebevægelse
Version: |  | 2.0 |  | Revideret den: |  |  | 2017-12-08
Skanparametre
kV
Fysisk filter
Fokus
Start mA
Rotationstid [s]
Skantype
Skanlængde [mm]
Kollimering [mm]
Validering baseret på installationsdato |  |  | dd-mm-åå
Modtage- og statuskontrol
| Samlet lejeflyt |  |  |  |  | Stepvis lejeflyt
Målt parameter | Reference [mm] |  | Lejeposition [mm] |  | Afvigelse [mm] | Reference [mm] |  | Lejeposition [mm] | Afvigelse [mm]
C | 0 |  |  |  | - | 0 |  |  | -
L-frem | 300 |  |  |  | - | 300 |  |  | -
C-frem | 0 |  |  |  | - | 0 |  |  | -
L-tilbage | -300 |  |  |  | - | -300 |  |  | -
C-tilbage | 0 |  |  |  | - | 0 |  |  | -
Kommentarer

## Lasermarkører
|  | RegionXXXX | [6 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [8 empty] | Udført af :
[9 empty] | Dato modtagekontrol | Dato baseline | Kontrol kræver ingen baseline | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: | [5 empty] | Rum nr.: |  |  | Reg.nr.:
Kontrol: Lasermarkører
Version: |  | 2.0 |  | Revideret den: |  |  | 2017-12-08
Skanparametre
kV
Fysisk filter
Fokus
Start mA
Rotationstid [s]
Skantype
Skanlængde [mm]
Kollimering [mm]
Modtage- og statuskontrol
|  |  | Lasermarkering |  |  | Beregninger
Målt parameter | Reference [mm] |  | Position [mm] |  | Afvigelse [mm] | Afvigelse mellem: |  | Afvigelse [mm]
Indre laser | Fremført position |  |  |  |  | Ydre og indre laser |  | -
Justeret position
Snit-position | Første markering |  |  |  |  | Indre laser og skanplan |  | -
| Anden markering |  |  |  |  | Ydre laser og skanplan |  | -
LEFT/RIGHT | 0 |  |  |  | -
ABOVE/BELOW | 0 |  |  |  | -
Ortogonalitet | 0 |  |  |  | -
Kommentarer

## Brug af Fabrikstest Billedkvali
| RegionXXXX |  |  |  |  | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [5 empty] | Udført af :
[6 empty] | Dato statuskontrol |  |  | Modtagekontrol |  | Dato baseline
Fabrikat :
Afdeling: |  |  |  | Rum nr.: |  | Reg.nr.:
Kontrol: Støj, CT-tal i homogent fantom, Uniformitet
Version: | 2.0 | Revideret den: |  |  | 2017-12-08
Brug af fabrikstest ved modtagekontrol
Hvis fabrikanten har en specifikation af den givne billedkvalitetsparameter, skal denne som udgangspunkt eftervises ved modtagekontrol efter fabrikantens anvisning. Hvis ikke, udføres modtagekontrol efter metode 2.
Hvis der udføres modtagekontrol efter fabrikantens anvisning vedlægges en seperat rapport af, at specifikationer er overholdt. Der vælges som udgangspunkt "nej" til, at værdier skal evalueres i respektive faner. Hvis der udføres modtagekontrol efter metode 2, indføres dennes resultater i dette ark. Der vælges "ja" til at værdier skal evalueres i respektive faner. (Resultater vil også automatisk danne baseline). (Valg "Ja/Nej" til evaluering er kun mulig, hvor modtagekontrol skal suppleres med en baseline)
| Angiv om modtagekontrol udføres efter fabrikens test eller "metode 2" |  | Konsekvens |  | Bemærkning (f.eks. navn på fabrikstest) |  | Foreslået valg af fabrikstest. Metode 2 anvendes hvis felt ikke er udfyldt. Det foreslåede valg er til inspiration. Listen i kolonne "D" skal udfyldes. |  |  | Skanner X
Støj |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | Støj
CT-tal vand |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | CT-tal vand
Uniformitet |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | Uniformitet
Variation z-retning aksial skan |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | Variation z-retning aksial skan
CT-tal linearitet |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | CT-tal linearitet
Korrekt afstandsgenvigelse/ Pixelstørrelse |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | Korrekt afstandsgenvigelse/ Pixelstørrelse
Snittykkelse |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | Snittykkelse
MTF |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | MTF
SSP |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | SSP
Conebeam artefakt |  |  | Modtagekontrol dokumenteres i dette ark |  |  |  |  | Conebeam artefakt
[8 empty] | Bemærkning |  | A: Variationen skal vurderes manuelt
Brug af fabrikstest ved baseline/statuskontrol
Angiv hvorvidt fabrikantens metode eller metode 2 anvendes til baseline/statuskontrol. Fabrikantens test skal have et omfang som minimum matcher metode 2, herunder evalueringsmetode ved statuskontrol. Fabrikantens kontrolrapport vedlægges som dokumentation og erstatter respektive fane i registreringsarket.
| Angiv om baseline/statuskontrol udføres efter fabrikens test eller "metode 2" |  | Konsekvens |  | Bemærkning (f.eks. navn på fabrikstest) |  | Foreslået valg af fabrikstest. Metode 2 anvendes hvis felt ikke er udfyldt. Det foreslåede valg er til inspiration. Listen i kolonne "D" skal udfyldes. |  |  | Skanner X
Støj |  |  | Metode 2 og dette ark anvendes til baseline og statuskontrol |  |  |  |  | Støj
CT-tal vand |  |  | Metode 2 og dette ark anvendes til baseline og statuskontrol |  |  |  |  | CT-tal vand
Uniformitet |  |  | Metode 2 og dette ark anvendes til baseline og statuskontrol |  |  |  |  | Uniformitet
Variation z-retning aksial skan |  |  | Metode 2 og dette ark anvendes til baseline og statuskontrol |  |  |  |  | Variation z-retning aksial skan
CT-tal linearitet |  |  | Metode 2 og dette ark anvendes til statuskontrol |  |  |  |  | CT-tal linearitet
Snittykkelse |  |  | Metode 2 og dette ark anvendes til statuskontrol |  |  |  |  | Snittykkelse
MTF |  |  | Metode 2 og dette ark anvendes til baseline og statuskontrol |  |  |  |  | MTF
SSP |  |  | Metode 2 og dette ark anvendes til baseline og statuskontrol |  |  |  |  | SSP
[8 empty] | Bemærkning |  | A: Variationen skal vurderes manuelt

## Støj, CT-tal vand, uniformitet
| RegionXXXX | [7 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [8 empty] | Udført af :
[9 empty] | Dato modtagekontrol |  |  | Dato baseline |  | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: | [5 empty] | Rum nr.: |  |  | Reg.nr.:
Kontrol: Støj, CT-tal vand, Uniformitet
Version: | 2.0 |  | Revideret den: |  |  |  | 2017-12-08
Skanparametre | [12 empty] | Skanparametre | [11 empty] | Skanparametre | [10 empty] | Skanparametre | [10 empty] | Skanparametre | [10 empty] | Skanparametre | [10 empty] | Skanparametre | [10 empty] | Skanparametre | [10 empty] | Skanparametre | [10 empty] | Skanparametre
Skan nr. |  | 1 | [10 empty] | Skan nr. |  | 2 | [9 empty] | Skan nr. | 3 | [9 empty] | Skan nr. | 4 | [9 empty] | Skan nr. | 5 | [9 empty] | Skan nr. | 6 | [9 empty] | Skan nr. | 7 | [9 empty] | Skan nr. | 8 | [9 empty] | Skan nr. | 9 | [9 empty] | Skan nr. | 10
kV | [12 empty] | kV | [11 empty] | kV | [10 empty] | kV | [10 empty] | kV | [10 empty] | kV | [10 empty] | kV | [10 empty] | kV | [10 empty] | kV | [10 empty] | kV
Fysisk filter | [12 empty] | Fysisk filter | [11 empty] | Fysisk filter | [10 empty] | Fysisk filter | [10 empty] | Fysisk filter | [10 empty] | Fysisk filter | [10 empty] | Fysisk filter | [10 empty] | Fysisk filter | [10 empty] | Fysisk filter | [10 empty] | Fysisk filter
Fokus | [12 empty] | Fokus | [11 empty] | Fokus | [10 empty] | Fokus | [10 empty] | Fokus | [10 empty] | Fokus | [10 empty] | Fokus | [10 empty] | Fokus | [10 empty] | Fokus | [10 empty] | Fokus
mA | [12 empty] | mA | [11 empty] | mA | [10 empty] | mA | [10 empty] | mA | [10 empty] | mA | [10 empty] | mA | [10 empty] | mA | [10 empty] | mA | [10 empty] | mA
Rotationstid [sek] | [12 empty] | Rotationstid [sek] | [11 empty] | Rotationstid [sek] | [10 empty] | Rotationstid [sek] | [10 empty] | Rotationstid [sek] | [10 empty] | Rotationstid [sek] | [10 empty] | Rotationstid [sek] | [10 empty] | Rotationstid [sek] | [10 empty] | Rotationstid [sek] | [10 empty] | Rotationstid [sek]
mAs/rotation | [12 empty] | mAs/rotation | [11 empty] | mAs/rotation | [10 empty] | mAs/rotation | [10 empty] | mAs/rotation | [10 empty] | mAs/rotation | [10 empty] | mAs/rotation | [10 empty] | mAs/rotation | [10 empty] | mAs/rotation | [10 empty] | mAs/rotation
evt. effektiv mAs/rotation | [12 empty] | evt. effektiv mAs/rotation | [11 empty] | evt. effektiv mAs/rotation | [10 empty] | evt. effektiv mAs/rotation | [10 empty] | evt. effektiv mAs/rotation | [10 empty] | evt. effektiv mAs/rotation | [10 empty] | evt. effektiv mAs/rotation | [10 empty] | evt. effektiv mAs/rotation | [10 empty] | evt. effektiv mAs/rotation | [10 empty] | evt. effektiv mAs/rotation
Skantype |  | Spiral | [10 empty] | Skantype |  | Spiral | [9 empty] | Skantype | Spiral | [9 empty] | Skantype | Spiral | [9 empty] | Skantype | Spiral | [9 empty] | Skantype | Spiral | [9 empty] | Skantype | Spiral | [9 empty] | Skantype | Spiral | [9 empty] | Skantype | Spiral | [9 empty] | Skantype | Spiral
Pitch | [12 empty] | Pitch | [11 empty] | Pitch | [10 empty] | Pitch | [10 empty] | Pitch | [10 empty] | Pitch | [10 empty] | Pitch | [10 empty] | Pitch | [10 empty] | Pitch | [10 empty] | Pitch
Skanlængde [mm] |  | Over systemfantomets vandel | [10 empty] | Skanlængde [mm] |  | Over systemfantomets vandel | [9 empty] | Skanlængde [mm] | Over systemfantomets vandel | [9 empty] | Skanlængde [mm] | Over systemfantomets vandel | [9 empty] | Skanlængde [mm] | Over systemfantomets vandel | [9 empty] | Skanlængde [mm] | Over systemfantomets vandel | [9 empty] | Skanlængde [mm] | Over systemfantomets vandel | [9 empty] | Skanlængde [mm] | Over systemfantomets vandel | [9 empty] | Skanlængde [mm] | Over systemfantomets vandel | [9 empty] | Skanlængde [mm] | Over systemfantomets vandel
Dosismodulering |  | Nej | [10 empty] | Dosismodulering |  | Nej | [9 empty] | Dosismodulering | Nej | [9 empty] | Dosismodulering | Nej | [9 empty] | Dosismodulering | Nej | [9 empty] | Dosismodulering | Nej | [9 empty] | Dosismodulering | Nej | [9 empty] | Dosismodulering | Nej | [9 empty] | Dosismodulering | Nej | [9 empty] | Dosismodulering | Nej
FOV [cm] |  | Fantomdiameter + 1 cm | [10 empty] | FOV [cm] |  | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm
Detektorkonfiguration | [12 empty] | Detektorkonfiguration | [11 empty] | Detektorkonfiguration | [10 empty] | Detektorkonfiguration | [10 empty] | Detektorkonfiguration | [10 empty] | Detektorkonfiguration | [10 empty] | Detektorkonfiguration | [10 empty] | Detektorkonfiguration | [10 empty] | Detektorkonfiguration | [10 empty] | Detektorkonfiguration
Kollimering [mm] | [12 empty] | Kollimering [mm] | [11 empty] | Kollimering [mm] | [10 empty] | Kollimering [mm] | [10 empty] | Kollimering [mm] | [10 empty] | Kollimering [mm] | [10 empty] | Kollimering [mm] | [10 empty] | Kollimering [mm] | [10 empty] | Kollimering [mm] | [10 empty] | Kollimering [mm]
Fantom |  | Systemfantom | [10 empty] | Fantom |  | Systemfantom | [9 empty] | Fantom | Systemfantom | [9 empty] | Fantom | Systemfantom | [9 empty] | Fantom | Systemfantom | [9 empty] | Fantom | Systemfantom | [9 empty] | Fantom | Systemfantom | [9 empty] | Fantom | Systemfantom | [9 empty] | Fantom | Systemfantom | [9 empty] | Fantom | Systemfantom
Protokol | [12 empty] | Protokol | [11 empty] | Protokol | [10 empty] | Protokol | [10 empty] | Protokol | [10 empty] | Protokol | [10 empty] | Protokol | [10 empty] | Protokol | [10 empty] | Protokol | [10 empty] | Protokol
Rekonstruktionsparametre | [12 empty] | Rekonstruktionsparametre | [11 empty] | Rekonstruktionsparametre | [10 empty] | Rekonstruktionsparametre | [10 empty] | Rekonstruktionsparametre | [10 empty] | Rekonstruktionsparametre | [10 empty] | Rekonstruktionsparametre | [10 empty] | Rekonstruktionsparametre | [10 empty] | Rekonstruktionsparametre | [10 empty] | Rekonstruktionsparametre
Snittykkelse [mm] | [12 empty] | Snittykkelse [mm] | [11 empty] | Snittykkelse [mm] | [10 empty] | Snittykkelse [mm] | [10 empty] | Snittykkelse [mm] | [10 empty] | Snittykkelse [mm] | [10 empty] | Snittykkelse [mm] | [10 empty] | Snittykkelse [mm] | [10 empty] | Snittykkelse [mm] | [10 empty] | Snittykkelse [mm]
Rekonstruktionsfilter | [12 empty] | Rekonstruktionsfilter | [11 empty] | Rekonstruktionsfilter | [10 empty] | Rekonstruktionsfilter | [10 empty] | Rekonstruktionsfilter | [10 empty] | Rekonstruktionsfilter | [10 empty] | Rekonstruktionsfilter | [10 empty] | Rekonstruktionsfilter | [10 empty] | Rekonstruktionsfilter | [10 empty] | Rekonstruktionsfilter
FOV [cm] |  | Fantomdiameter + 1 cm | [10 empty] | FOV [cm] |  | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm | [9 empty] | FOV [cm] | Fantomdiameter + 1 cm
Matrix |  | 512 | [10 empty] | Matrix |  | 512 | [9 empty] | Matrix | 512 | [9 empty] | Matrix | 512 | [9 empty] | Matrix | 512 | [9 empty] | Matrix | 512 | [9 empty] | Matrix | 512 | [9 empty] | Matrix | 512 | [9 empty] | Matrix | 512 | [9 empty] | Matrix | 512
|  | kV |  |  | Fysisk filter | [9 empty] | kV |  |  | Fysisk filter | [7 empty] | kV |  |  | Fysisk filter | [7 empty] | kV |  |  | Fysisk filter | [7 empty] | kV |  |  | Fysisk filter | [7 empty] | kV |  |  | Fysisk filter | [7 empty] | kV |  |  | Fysisk filter | [7 empty] | kV |  |  | Fysisk filter | [7 empty] | kV |  |  | Fysisk filter | [7 empty] | kV |  |  | Fysisk filter
Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [12 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [11 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | Støj - Systemfantomets vanddel - alle skanninger
|  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol | [6 empty] | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol
|  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi | [6 empty] | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi
SD fra central 40% ROI | [12 empty] | SD fra central 40% ROI | [11 empty] | SD fra central 40% ROI | [10 empty] | SD fra central 40% ROI | [10 empty] | SD fra central 40% ROI | [10 empty] | SD fra central 40% ROI | [10 empty] | SD fra central 40% ROI | [10 empty] | SD fra central 40% ROI | [10 empty] | SD fra central 40% ROI | [10 empty] | SD fra central 40% ROI
|  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) | [6 empty] | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline) |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline)
|  | Forventet værdi | [12 empty] | Forventet værdi | [10 empty] | Forventet værdi | [10 empty] | Forventet værdi | [10 empty] | Forventet værdi | [10 empty] | Forventet værdi | [10 empty] | Forventet værdi | [10 empty] | Forventet værdi | [10 empty] | Forventet værdi | [10 empty] | Forventet værdi
|  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | - |  |  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel |  | -
|  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | - |  |  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel |  | -
|  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | -
Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? |  | Nej | [10 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? |  | Nej | [9 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej
CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [12 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [11 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger | [10 empty] | CT-tal for vand - Systemfantomets vanddel - alle skanninger
|  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol | [6 empty] | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol
|  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi | [6 empty] | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  |  |  |  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi
CT-talvand central 10% ROI [HU] | [12 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU] | [11 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talvand central 10% ROI [HU]
|  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol | [6 empty] | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol
[8 empty] | Forskel |  | - | [10 empty] | Forskel |  | - | [8 empty] | Forskel |  | - | [8 empty] | Forskel |  | - | [8 empty] | Forskel |  | - | [8 empty] | Forskel |  | - | [8 empty] | Forskel |  | - | [8 empty] | Forskel |  | - | [8 empty] | Forskel |  | - | [8 empty] | Forskel |  | -
|  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | - |  |  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | -
Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: |  | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [8 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: |  | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [7 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [7 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [7 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [7 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [7 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [7 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [7 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU | [7 empty] | Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU
Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? |  | Nej | [10 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? |  | Nej | [9 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for CT-tal i vand indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej
Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [12 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [11 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [10 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [10 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [10 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [10 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [10 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [10 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV | [10 empty] | Uniformitet - Systemfantomets vanddel - måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV
|  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position |  |  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  |  | Center-Periferi | Statuskontrol | Center-Periferi | Variation af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol for hver perifer position
|  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier | [6 empty] | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier |  |  |  |  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier |  |  |  |  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier |  |  |  |  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier |  |  |  |  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier |  |  |  |  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier |  |  |  |  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier |  |  |  |  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier |  |  |  |  | Målte værdier | [5 empty] | Målte værdier
CT-talcenter 10% ROI [HU] | [12 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU] | [11 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU] | [10 empty] | CT-talcenter 10% ROI [HU]
CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [6 empty] | - |  | - | - |  |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [6 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 12 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | -
CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [6 empty] | - |  | - | - |  |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [6 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 15 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | -
CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [6 empty] | - |  | - | - |  |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [6 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 18 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | -
CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [6 empty] | - |  | - | - |  |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [6 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | - |  | CT-tal kl. 21 10% ROI [HU] | [5 empty] | - |  | - | -
Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [6 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [6 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [5 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [5 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [5 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [5 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [5 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [5 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [5 empty] | - | absolut uniformitet | - |  |  | Makismale forskel mellem center og periferi (absolut uniformitet) | [5 empty] | - | absolut uniformitet | -
|  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol | [6 empty] | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol |  |  |  |  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol
[8 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [9 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [7 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [7 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [7 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [7 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [7 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [7 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [7 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | - | [7 empty] | Er variationen af uniformitet (center-periferi) fra baseline til statuskontrol indenfor tolerance |  |  | -
|  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  |  |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  |  | - |  | Absolut uniformitet indenfor tolerance |  |  | -
Tolerance for absolut uniformitet: |  | 4 | HU | [9 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: |  | 4 | HU | [8 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: | 4 | HU | [8 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: | 4 | HU | [8 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: | 4 | HU | [8 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: | 4 | HU | [8 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: | 4 | HU | [8 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: | 4 | HU | [8 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: | 4 | HU | [8 empty] | Tolerance for absolut uniformitet: | 4 | HU
Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? |  | Nej | [10 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? |  | Nej | [9 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej | [9 empty] | Skal værdier for uniformitet indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? | Nej
Kommentarer
Fysikerens vurdering
Kontrolpunkter markeret med gul "Vurdering" skal vurderes af fysiker i dette felt, der bl.a. redegør for fremadrettet brug.
Note on A21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on A22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on A28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on A29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on A53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on A66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on A87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on E64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on E85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on R21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on R22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on R28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on R29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on R53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on R66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on R87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on V64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on V85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on AI21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on AI22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on AI28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on AI29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on AI53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on AI66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on AI87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on AM64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on AM85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on AZ21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on AZ22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on AZ28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on AZ29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on AZ53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on AZ66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on AZ87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on BD64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on BD85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on BQ21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on BQ22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on BQ28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on BQ29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on BQ53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on BQ66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on BQ87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on BU64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on BU85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on CH21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on CH22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on CH28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on CH29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on CH53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on CH66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on CH87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on CL64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on CL85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on CY21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on CY22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on CY28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on CY29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on CY53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on CY66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on CY87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on DC64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on DC85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on DP21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on DP22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on DP28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on DP29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on DP53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on DP66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on DP87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on DT64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on DT85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on EG21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on EG22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on EG28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on EG29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on EG53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on EG66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on EG87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on EK64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on EK85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on EX21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on EX22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on EX28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on EX29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on EX53: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on EX66: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on EX87: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on FB64: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen
Note on FB85: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen

## Variation z-retning aksial skan
| RegionXXXX | [7 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [8 empty] | Udført af :
[9 empty] | Dato modtagekontrol |  | Dato baseline | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: | [5 empty] | Rum nr.: |  |  | Reg.nr.:
Kontrol: Variation z-retning aksial skan
Version: | 2.0 |  | Revideret den: |  |  |  | 2017-12-08
Skanparametre
Skan nr. |  | 1
kV
Fysisk filter
Fokus
mA
Rotationstid [sek]
mAs/rotation
Skantype |  | Axial (Sekventiel) af en enkelt rotation
Skanlængde [mm] |  | Over systemfantomets vandel
Dosismodulering |  | Nej
FOV [cm] |  | Fantomdiameter + 1 cm
Detektorkonfiguration
Kollimering [mm]
Fantom |  | Systemfantom
Protokol
Rekonstruktionsparametre
Snittykkelse [mm]
Rekonstruktionsfilter
FOV [cm] |  | Fantomdiameter + 1 cm
Matrix |  | 512
Systemfantomets vanddel - Axial skan - måling ved 1 protokol og kun hvis skanneren anvendes til aksiale skanninger
|  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol
|  | Målt værdi | [5 empty] | Målt værdi |  | Forskel fra baseline
Snit 1 | [9 empty] | -
Snit 2 | [9 empty] | -
Snit 3 | [9 empty] | -
Snit 4 | [9 empty] | -
Snit 5 | [9 empty] | -
Snit 6 | [9 empty] | -
Snit 7 | [9 empty] | -
Snit 8 | [9 empty] | -
|  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) | [5 empty] | Evaluering Statuskontrolkontrol
[8 empty] | Største forskel |  | -
|  | Største vandværdi |  |  | - |  |  | Største vandværdi |  | -
|  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat |  | -
Tolerance: Angiv ±interval omkring 0 HU: |  | 4 | HU | Baseline er påkrævet og indgår i evaluering ved statuskontrol, hvis CT-tal for vand må ligge udenfor ±4HU
Skal værdier for støj indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? |  | Ja
Kommentarer
Fysikerens vurdering
Kontrolpunkter markeret med gul "Vurdering" skal vurderes af ansvarlige fysiker i dette felt, der bl.a. redegør for fremadrettet brug.
Note on A28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on A29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on A60: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on E58: Sættes default til 4 "HU". Noter ikke enhed i selve cellen

## CT-tal linearitet
| RegionXXXX |  |  |  |  | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [5 empty] | Udført af :
[6 empty] | Dato modtagekontrol |  | Dato baseline | Kontrol kræver ingen baseline | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: |  |  |  | Rum nr.: |  | Reg.nr.:
Kontrol: CT-tal linearitet
Version: | 2.0 |  | Revideret den: |  | 2017-12-08
Skanparametre
Skan nr. |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
kV
Fysisk filter
Fokus
mA
Rotationstid [sek]
mAs/rotation
evt. effektiv mAs/rotation
Skantype |  | Spiral
Pitch
Skanlængde [mm]
Dosismodulering |  | Nej
FOV [cm]
Detektorkonfiguration
Kollimering [mm]
Fantom
Protokol
Rekonstruktionsparametre
Snittykkelse [mm]
Rekonstruktionsfilter
FOV [cm]
Matrix
Linearitet af CT-tal - evt. Catphan modul CTP404 - Modtagekontrol: Måling ved alle kV for body protokol og klinisk relevant kV for head protokol. Statuskontrol: Måling ved 1 body protokol og 1 head protokol, begge ved klinisk relevant kV
|  | Modtagekontrol |  | Statuskontrol |  |  | Modtagekontrol |  | Statuskontrol |  | Modtagekontrol | Statuskontrol | Modtagekontrol | Statuskontrol | Modtagekontrol | Statuskontrol | Modtagekontrol | Statuskontrol | Modtagekontrol | Statuskontrol | Modtagekontrol | Statuskontrol | Modtagekontrol | Statuskontrol | Modtagekontrol | Statuskontrol
Regresionskoefficient
Er lineære sammenhæng mellem røntgenattenuation og CT-tal eftervist? Vejledning anbefaler regressionskoefficient over 0,98 for eftervisning af lineære sammenhæng (Bilag 6)
Resultat
Kommentarer
Fysikerens vurdering
Kontrolpunkter markeret med gul "Vurdering" skal vurderes af ansvarlige fysiker i dette felt, der bl.a. redegør for fremadrettet brug.
Note on A21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on A22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on A28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on A29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)

## Korrekt afstand Pixelstørrelse
| RegionXXXX | [5 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [6 empty] | Udført af :
[7 empty] | Dato modtagekontrol | Dato baseline | Kontrol kræver ingen baseline | Dato statuskontrol | udføres ikke ved statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: |  |  |  |  | Rum nr.: |  | Reg.nr.:
Kontrol: Korrekt afstandsgengivelse/Pixelstørrelse
Version: | 2.0 |  | Revideret den: |  |  | 2017-12-08
Skanparametre (kopier om nødvendigt celler)
Skan nr.
kV
Fysisk filter
Fokus
mA
Rotationstid [sek]
mAs/rotation
evt. effektiv mAs/rotation
Skantype
evt. Pitch
Skanlængde [mm]
Dosismodulering
FOV [cm]
Detektorkonfiguration
Kollimering [mm]
Fantom
Rekonstruktionsparametre (kopier om nødvendigt celler)
Snittykkelse [mm]
Rekonstruktionsfilter
FOV [cm]
Matrix
Korrekt afstandsgengivelse/ Pixelstørrelse
Modtagekontrol
Målt værdi
Pixelstørrelse
Evaluering modtagekontrol
Forventet værdi
|  | Relativ forskel |  | -
|  | Resultat |  | -
Kommentarer
Fysikerens vurdering
Note on H47: Ved korrekt FOV (21 cm ved Catphan) og matrix på 512 skal denne være 0,41 mm. Derfor, hvis forventede værdi ikke er 0,41 mm, så er kontrollen formentlig udført med forkert FOV eller matrix!

## Snittykkelse
| RegionXXXX | [8 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [9 empty] | Udført af :
[10 empty] | Dato modtagekontrol |  |  | Dato baseline | Kontrol kræver ingen baseline | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: | [5 empty] | Rum nr.: |  |  |  | Reg.nr.:
Kontrol: Snittykkelse
Version: | 2.0 |  | Revideret den: | [5 empty] | 2017-12-08
Skanparametre
Skan nr. |  | (flere skanserier med varierende snittykkelse)
kV
Fysisk filter
Fokus
mA
Rotationstid [sek]
mAs/rotation
Skantype |  | Axial (Sekventiel)
Skanlængde [mm]
Dosismodulering |  | Nej
FOV [cm]
Detektorkonfiguration
Kollimering [mm]
Fantom
Protokol
Rekonstruktionsparametre
Snittykkelse [mm] |  | Varierende
Rekonstruktionsfilter
FOV [cm]
Matrix
Snittykkelse - Catphan modul CTP591 - antal skanninger svarende til antal kontrollerede snittykkelser
|  | Modtagekontrol | [5 empty] | Statuskontrol
[5 empty] | Evaluering | [5 empty] | Evaluering
|  | Målt værdi |  | Nominel | Forskel | Relativ forskel | Resultat | Målt værdi |  | Nominel | Forskel | Relativ forskel | Resultat
Avg slice width "Bead Ramp" [mm] |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Avg slice width "Bead Ramp" [mm] |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Avg slice width "Bead Ramp" [mm] |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Avg slice width "Bead Ramp" [mm] |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Avg slice width "Bead Ramp" [mm] |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Avg slice width "Bead Ramp" [mm] |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Avg slice width "Bead Ramp" [mm] |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Avg slice width "Bead Ramp" [mm] |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Kommentarer
Fysikerens vurdering
Kontrolpunkter markeret med gul "Vurdering" skal vurderes af ansvarlige fysiker i dette felt, der bl.a. redegør for fremadrettet brug.
Note on A28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on A29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)

## MTF
| RegionXXXX | [6 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [7 empty] | Udført af :
[8 empty] | Dato modtagekontrol | Dato baseline | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: |  |  |  |  | Rum nr.: |  |  | Reg.nr.:
Kontrol: MTF
Version: | 2.0 |  | Revideret den: |  |  | 2017-12-08
Skanparametre
Skan nr. |  | 1
kV
Fysisk filter
Fokus
mA
Rotationstid [sek]
mAs/rotation
Skantype |  | Axial (Sekventiel)
Skanlængde [mm]
Dosismodulering |  | Nej
FOV [cm]
Detektorkonfiguration
Kollimering [mm]
Fantom
Protokol
Rekonstruktionsparametre
Snittykkelse [mm] |  | Tyndest mulige
Rekonstruktionsfilter
FOV [cm]
Matrix
MTF - Catphan modul CTP528, helt isolerede ært i nederste halvdel af fantom
|  | Modtagekontrol og Baseline | [5 empty] | Statuskontrol
|  | måling 1 |  | måling 2 | måling 3 |  | Gennemsnit |  | måling 1
MTF 50% [lp/cm] | [7 empty] | MTF 50% [lp/cm]
MTF 10% [lp/cm] | [7 empty] | MTF 10% [lp/cm]
|  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) 50% værdi | [5 empty] | Evaluering statuskontrol (mod baseline) 50%
Forventet værdi
|  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel | -
|  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel | -
|  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat | -
|  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) 10% værdi | [5 empty] | Evaluering statuskontrol (mod baseline) 10%
Forventet værdi
|  | Forskel |  |  | - |  |  | Forskel | -
|  | Relativ forskel |  |  | - |  |  | Relativ forskel | -
|  | Resultat |  |  | - |  |  | Resultat | -
Skal værdier for MTF indsat under Modtagekontrol / Baseline evalueres (Ja/Nej)? |  | Nej
Kommentarer
Fysikerens vurdering
Kontrolpunkter markeret med gul "Vurdering" skal vurderes af ansvarlige fysiker i dette felt, der bl.a. redegør for fremadrettet brug.
Note on A28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on A29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)
Note on A58: Noter Ja, hvis værdier i kollonerne "Modtagekontrol / Baseline" skal evalueres. Der vælges Ja, hvis værdierne fungerer som del af modtagekontrollen. Der vælges Nej, hvis værdierne udelukkende udgør baseline (altså når der foreligger modtagekontrol efter fabrikantens anvisning).
Note on E48: Evaluering mod forventet værdi efter tolerance anbefalet af IEC
Note on E53: Evaluering mod forventet værdi efter tolerance anbefalet af IEC

## SSP
| RegionXXXX | [5 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [6 empty] | Udført af :
[7 empty] | Dato modtagekontrol |  | Dato baseline | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: |  |  |  |  | Rum nr.: |  | Reg.nr.:
Kontrol: SSP
Version: | 2.0 |  | Revideret den: |  | 2017-12-08
Skanparametre
Skan nr. |  | 1
kV
Fysisk filter
Fokus
mA
Rotationstid [sek]
mAs/rotation
evt. effektiv mAs/rotation
Skantype |  | Spiral
Pitch
Skanlængde [mm]
Dosismodulering |  | Nej
FOV [cm]
Detektorkonfiguration
Kollimering [mm]
Fantom
Protokol
Rekonstruktionsparametre
Snittykkelse [mm] |  | Tyndest mulige
Rekonstruktionsfilter
FOV [cm]
Matrix
Increment |  | Mindst mulige
SSP - Catphan modul CTP528, helt isolerede ært i nederste halvdel af fantom - 1 skanning, mindste increment og minimum 20 billeder
|  | Modtagekontrol og Baseline |  |  |  | Statuskontrol
|  | Målt værdi |  |  |  | Målt værdi
Snitsensitivitetsprofil FWHM [mm]
|  | Evaluering (modtagekontrol/baseline) |  |  |  | Evaluering Statuskontrolkontrol (mod baseline)
Forventet værdi
|  | Forskel |  | - |  | Forskel |  | -
|  | Relativ forskel |  | - |  | Relativ forskel |  | -
|  | Evt. angivelse om fabrikkens specifikation er overholdt |  |  |  | Evt. angivelse om fabrikkens specifikation er overholdt?
Kommentarer
Fysikerens vurdering
Kontrolpunkter markeret med gul "Vurdering" skal vurderes af ansvarlige fysiker i dette felt, der bl.a. redegør for fremadrettet brug.
Note on A21: Her angives den reelle mAs per rotation Effektiv mAs omregnes til reelle mAs ved at gange med pitch
Note on A22: Mulighed for oplysning om den effektive mAs/rotation
Note on A28: f.eks. 16*0,5 mm eller 8*1 mm for en 8 mm kollimering
Note on A29: Den totale effektive strålebrede (exkl. Penumbra)

## Conebeam artefakt
| RegionXXXX | [5 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [6 empty] | Udført af :
[7 empty] | Dato modtagekontrol | Dato baseline | Kontrol kræver ingen baseline | Dato statuskontrol | udføres ikke ved statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: |  |  |  |  | Rum nr.: |  | Reg.nr.:
Kontrol: Cone Beam Artefakt
Version: | 2.0 |  | Revideret den: |  |  | 2017-12-08
Skanparametre (kopier om nødvendigt celler)
Skan nr.
kV
Fysisk filter
Fokus
mA
Rotationstid [sek]
mAs/rotation
evt. effektiv mAs/rotation
Skantype |  | hhv. spiral og aksial skan
evt. Pitch
Skanlængde [mm]
Dosismodulering
FOV [cm]
Detektorkonfiguration
Kollimering [mm]
Fantom
Rekonstruktionsparametre (kopier om nødvendigt celler)
Snittykkelse [mm]
Rekonstruktionsfilter
FOV [cm]
Matrix
Cone Beam Artefakt
Modtagekontrol
|  | Spiralskan |  | Axial skan
Ses artefakter i coronal/sagital snit?
Ses artefakter i aksiale snit?
Evaluering modtagekontrol
|  | Resultat |  | -
Kommentarer
Fysikerens vurdering
Note on A46: f.eks. ringartefakter

## Dosis CTDIair
|  | RegionXXXX | [5 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [7 empty] | Udført af :
[8 empty] | Dato modtagekontrol |  | Dato baseline |  | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: | [5 empty] | Rum nr.: |  | Reg.nr.:
Kontrol: Dosis CTDI free-in-air
Version: |  | 2.0 |  | Revideret den: |  | 2017-12-08
CTDIFree In Air - BODY-filter | [8 empty] | Modtagekontrol (Anvendes også til baseline) | [6 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | Måling |  | Beregnede værdier |  | Ingen evaluering ved baseline | Oplysninger dosisprobe |  | Måling | Beregnede værdier |  | Evaluering
Rørspænding [kV] | Kollimering [mm] |  | Detektor-konfiguration |  | Rørstrøm [mA] | Rotationstid [s] | mAs | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering |  | Center [mGy] |  | CTDIair [mGy] | mGy/mAs |  | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering | Center [mGy] | CTDIair [mGy] | mGy/mAs | Status
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
Dosis-mAs-linearitet | [8 empty] | Modtagekontrol | [6 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | Måling |  | Beregnede værdier |  | Evaluering | Oplysninger dosisprobe |  | Måling | Beregnede værdier |  | Evaluering
[13 empty] | - | - | - |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
[13 empty] | - | - | - |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
Reproducerbarhed | [8 empty] | Modtagekontrol | [6 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | Måling |  | Beregnede værdier |  | Evaluering | Oplysninger dosisprobe |  | Måling | Beregnede værdier |  | Evaluering
[13 empty] | - | - | - |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | -
[13 empty] | - | - | - |  |  |  | - | - | -
CTDIFree In Air - HEAD-filter | [8 empty] | Modtagekontrol (Anvendes også til baseline) | [6 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | Måling |  | Beregnede værdier |  | Ingen evaluering ved baseline | Oplysninger dosisprobe |  | Måling | Beregnede værdier |  | Evaluering
Rørspænding [kV] | Kollimering [mm] |  | Detektor-konfiguration |  | Rørstrøm [mA] | Rotationstid [s] | mAs | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering |  | Center [mGy] |  | CTDIair [mGy] | mGy/mAs |  | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering | Center [mGy] | CTDIair [mGy] | mGy/mAs | Status
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
CTDIFree In Air - Øvrige filtre | [8 empty] | Modtagekontrol (Anvendes også til baseline) | [6 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | Måling |  | Beregnede værdier |  | Ingen evaluering ved baseline | Oplysninger dosisprobe |  | Måling | Beregnede værdier |  | Evaluering
Rørspænding [kV] | Kollimering [mm] |  | Detektor-konfiguration |  | Rørstrøm [mA] | Rotationstid [s] | mAs | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering |  | Center [mGy] |  | CTDIair [mGy] | mGy/mAs |  | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering | Center [mGy] | CTDIair [mGy] | mGy/mAs | Status
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
CTDIFree In Air - Dual Energi | [8 empty] | Modtagekontrol (Anvendes også til baseline) | [6 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | Måling |  | Beregnede værdier |  | Ingen evaluering ved baseline | Oplysninger dosisprobe |  | Måling | Beregnede værdier |  | Evaluering
Rørspænding [kV] | Kollimering [mm] |  | Detektor-konfiguration |  | Rørstrøm [mA] | Rotationstid [s] | mAs | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering |  | Center [mGy] |  | CTDIair [mGy] | mGy/mAs |  | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering | Center [mGy] | CTDIair [mGy] | mGy/mAs | Status
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
[13 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - | -
Kommentarer
Note on M36: Samme kalibreringsfaktor i alle målinger, da kV er den samme
Note on M48: Samme kalibreringsfaktor i alle målinger, da kV er den samme
Note on O15: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm)
Note on O53: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm)
Note on O65: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm)
Note on O77: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm)
Note on AC36: Samme kalibreringsfaktor i alle målinger, da kV er den samme
Note on AC48: Samme kalibreringsfaktor i alle målinger, da kV er den samme
Note on AE15: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm)
Note on AE53: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm)
Note on AE65: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm)
Note on AE77: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm)
Note on AP35: Minimum fem målepunkter for automatisk evaluering

## Dosis CTDIw
|  | RegionXXXX | [5 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [7 empty] | Udført af :
[8 empty] | Dato modtagekontrol |  | Dato baseline |  |  | Dato statuskontrol
Fabrikat :
Afdeling: | [5 empty] | Rum nr.: |  | Reg.nr.:
Kontrol: Dosei CTDIw
Version: |  | 2.0 |  | Revideret den: |  | 2017-12-08
CTDIw - BODY-filter | [7 empty] | Modtagekontrol (Anvendes også til baseline) | [11 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | CTDIvol-målinger [mGy] |  |  |  |  | Beregnede værdier |  | Evaluering |  | Oplysninger |  | CTDIvol-målinger [mGy] |  |  |  |  | Beregnede værdier |  | Aflæst værdi | Evaluering
Rørspænding [kV] | Kollimering [mm] |  | Detektor-konfiguration |  | Rørstrøm [mA] | Rotationstid [s] | mAs | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering |  | Center | Perifer kl. 12 | Perifer kl. 15 | Perifer kl. 18 | Perifer kl. 21 | CTDIw [mGy] | CTDIw /mAs [mGy] | CTDIvol (skanner) [mGy] | Målt værdi mod skanner-værdi | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering | Center | Perifer kl. 12 | Perifer kl. 15 | Perifer kl. 18 | Perifer kl. 21 | CTDIw [mGy] | CTDIw /mAs [mGy] | CTDIvol (skanner) [mGy] | Målt værdi mod skanner-værdi | Målt værdi mod modtage-kontrol
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
CTDIw - HEAD-filter | [7 empty] | Modtagekontrol (Anvendes også til baseline) | [11 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | CTDIvol-målinger [mGy] |  |  |  |  | Beregnede værdier |  | Evaluering |  | Oplysninger |  | CTDIvol-målinger [mGy] |  |  |  |  | Beregnede værdier |  | Aflæst værdi | Evaluering
Rørspænding [kV] | Kollimering [mm] |  | Detektor-konfiguration |  | Rørstrøm [mA] | Rotationstid [s] | mAs | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering |  | Center | Perifer kl. 12 | Perifer kl. 15 | Perifer kl. 18 | Perifer kl. 21 | CTDIw [mGy] | CTDIw /mAs [mGy] | CTDIvol (skanner) [mGy] | Målt værdi mod skanner-værdi | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering | Center | Perifer kl. 12 | Perifer kl. 15 | Perifer kl. 18 | Perifer kl. 21 | CTDIw [mGy] | CTDIw /mAs [mGy] | CTDIvol (skanner) [mGy] | Målt værdi mod skanner-værdi | Målt værdi mod modtage-kontrol
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
CTDIw - Øvrige filtre | [7 empty] | Modtagekontrol (Anvendes også til baseline) | [11 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | CTDIvol-målinger [mGy] |  |  |  |  | Beregnede værdier |  | Evaluering |  | Oplysninger |  | CTDIvol-målinger [mGy] |  |  |  |  | Beregnede værdier |  | Aflæst værdi | Evaluering
Rørspænding [kV] | Kollimering [mm] |  | Detektor-konfiguration |  | Rørstrøm [mA] | Rotationstid [s] | mAs | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering |  | Center | Perifer kl. 12 | Perifer kl. 15 | Perifer kl. 18 | Perifer kl. 21 | CTDIw [mGy] | CTDIw /mAs [mGy] | CTDIvol (skanner) [mGy] | Målt værdi mod skanner-værdi | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering | Center | Perifer kl. 12 | Perifer kl. 15 | Perifer kl. 18 | Perifer kl. 21 | CTDIw [mGy] | CTDIw /mAs [mGy] | CTDIvol (skanner) [mGy] | Målt værdi mod skanner-værdi | Målt værdi mod modtage-kontrol
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
CTDIw - Dual Energi | [7 empty] | Modtagekontrol (Anvendes også til baseline) | [11 empty] | Statuskontrol
[8 empty] | Oplysninger dosisprobe |  |  | CTDIvol-målinger [mGy] |  |  |  |  | Beregnede værdier |  | Evaluering |  | Oplysninger |  | CTDIvol-målinger [mGy] |  |  |  |  | Beregnede værdier |  | Aflæst værdi | Evaluering
Rørspænding [kV] | Kollimering [mm] |  | Detektor-konfiguration |  | Rørstrøm [mA] | Rotationstid [s] | mAs | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering |  | Center | Perifer kl. 12 | Perifer kl. 15 | Perifer kl. 18 | Perifer kl. 21 | CTDIw [mGy] | CTDIw /mAs [mGy] | CTDIvol (skanner) [mGy] | Målt værdi mod skanner-værdi | Kalibrerings- faktor | Ionkammer-normering | Center | Perifer kl. 12 | Perifer kl. 15 | Perifer kl. 18 | Perifer kl. 21 | CTDIw [mGy] | CTDIw /mAs [mGy] | CTDIvol (skanner) [mGy] | Målt værdi mod skanner-værdi | Målt værdi mod modtage-kontrol
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
[16 empty] | - | - |  | - | [7 empty] | - | - |  | - | -
Kommentarer
Note on O15: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm):
Note on O37: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm):
Note on O52: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm):
Note on O67: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm):
Note on Z15: Ved baseline anvendes dette felt kun til en oplysning som er god at have
Note on Z37: Ved baseline anvendes dette felt kun til en oplysning som er god at have
Note on Z52: Ved baseline anvendes dette felt kun til en oplysning som er god at have
Note on Z67: Ved baseline anvendes dette felt kun til en oplysning som er god at have
Note on AF15: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm):
Note on AF37: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm):
Note on AF52: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm):
Note on AF67: Forskellige producenters pencil ionkammer normerer målingen til enten 10 cm eller 100 mm. I udregning af CTDI skal man gange med en længde med den korrekte enhed. Som udgangspunkt gælder følgende Ved Radcal vælges 100 (mm) Ved RTI vælges 100 (mm) Ved Unfors vælges 10 (cm) Ved PTW vælges 10 (cm):

## Driftsbetingelser
|  | RegionXXXX | [5 empty] | Statuskontrol
Enhed
Sygehus | [7 empty] | Udført af :
[8 empty] | Udført d.: | Modtagekontrol
Fabrikat :
Afdeling: |  |  |  |  | Rum nr.: |  |  | Reg.nr.:
Version: |  | 2.0 |  | Revideret den: |  | 2017-12-08
| Modtagekontrol | [8 empty] | Statuskontrol
| Lejepladebevægelse | [8 empty] | Lejepladebevægelse
[7 empty] | Tolerance (skanner anmelde efter nov. 2004) |  |  |  |  | Tolerance (skanner anmelde efter nov. 2004)
| Præcision | [5 empty] | Målt position må afvige ± 1mm fra forventet position |  |  | Præcision |  | Målt position må afvige ± 1mm fra forventet position
| Hysterese | [5 empty] | Målt position må afvige ± 1mm fra forventet position |  |  | Hysterese |  | Målt position må afvige ± 1mm fra forventet position
[7 empty] | Tolerance (skanner anmelde indtil nov. 2004) |  |  |  |  | Tolerance (skanner anmelde indtil nov. 2004)
| Præcision | [5 empty] | Målt position må afvige ± 2mm fra forventet position |  |  | Præcision |  | Målt position må afvige ± 2mm fra forventet position
| Hysterese | [5 empty] | Målt position må afvige ± 2mm fra forventet position |  |  | Hysterese |  | Målt position må afvige ± 2mm fra forventet position
| Lasermarkører | [8 empty] | Lasermarkører
[7 empty] | Tolerance |  |  |  |  | Tolerance
| Præcision | [5 empty] | Målt position må afvige ± 2mm fra forventet position |  |  | Præcision |  | Målt position må afvige ± 2mm fra forventet position
| Ortogonalitet | [5 empty] | Målt position må maximalt afvige 2 mm mellem lejets laveste og højeste position |  |  | Ortogonalitet |  | Målt position må maximalt afvige 2 mm mellem lejets laveste og højeste position
| Billedkvalitet | [8 empty] | Billedkvalitet
[7 empty] | Tolerance |  |  |  |  | Tolerance
| Støj* | [5 empty] | Efter fabrikantens anvisninger. Dog bør følgende minimumskrav være opfyldt for et givent homogent materiale: • Standardafvigelse for central cirkulære ROI med diameter på 40% af fantomdiameter skal være inden for ±15% af den nominelle værdi. • Overholdes de nævnte minimumskrav ikke, skal der redegøres for, at fabrikantens anvisninger er overholdt. |  |  | Støj* |  | • Standardafvigelse for central cirkulær ROI med diameter på 40% af fantomdiameter skal være inden for 10 % eller ±0,2 HU af baseline.
| CT-tal i homogent vandfantom Et af nævnte to punkter skal være opfyldt | [5 empty] | Et af følgende to punkter skal være opfyldt: 1. CT-tal målt i homogent vandfantom og i central ROI på 10% af fantomdiameter skal ligge i intervallet 0±4 HU. 2. CT-tal målt i homogent vandfantom og i central ROI på 10% af fantomdiameter skal ligge i interval omkring 0 HU efter fabrikantens angivelse. (Anvendes denne tolerance, vil der ved statuskontrol blive suppleret med krav om, at CT tallet samtidigt højst må variere ±4 HU i forhold til baseline). (Se vejledning for anden ROI størrelse) |  |  | CT-tal i homogent vandfantom Et af nævnte to punkter skal være opfyldt |  | Hvis tolerance 1 er anvendt ved modtagekontrol: • CT-tal målt i homogent vandfantom og i central ROI på 10% af fantomdiameter skal ligge i intervallet 0±4 HU. Hvis tolerance 2 er anvendt ved modtagekontrol: • CT-tal målt i homogent vandfantom fantom og i central ROI på 10% af fantomdiameter skal ligge i interval omkring 0 HU efter fabrikantens angivelse, og må samtidigt højst variere ±4 HU i forhold til baseline.
| Uniformitet* | [5 empty] | Efter fabrikantens anvisninger. Dog bør følgende minimumskrav være overholdt: • Absolutte uniformitet (hver af de fire absolutte forskelle) være mindre eller lig 4 HU. • Overholdes de nævnte minimumskrav ikke, skal der redegøres for, at fabrikantens anvisninger er overholdt. |  |  | Uniformitet* |  | • Uniformiteten (hver beregnet forskel) skal være ±2 HU i forhold til baseline. • Den absolutte uniformitet (hver af de fire absolutte forskelle) bør være mindre eller lig 4 HU.
| Kontrol af variation af vandværdier i z-retningen ved aksial skanteknik | [5 empty] | • Variationen i z-retningen skal være forenelig med den forventede kvalitet . • Overensstemmelse i forhold til anvendte tolerance ved kontrol af CT-tal i homogent vandfantom . |  |  | Kontrol af variation af vandværdier i z-retningen ved aksial skanteknik |  | • Variationen i z-retningen skal være forenelig med den forventede kvalitet . • Overensstemmelse i forhold til anvendte tolerance ved kontrol af CT-tal i homogent vandfantom .
| CT-tal linearitet | [5 empty] | Efter fabrikantens anvisninger. Denne bør inkludere en eftervisning af, at der er en lineær sammenhæng imellem røntgenattenuation og CT-tal fra det mindst til det mest røntgentætte materiale. |  |  | CT-tal linearitet |  | • Eftervisning af, at der er en lineær sammenhæng imellem røntgenattenuation og CT-tal fra det mindst til det mest røntgentætte materiale.
| Kontrol af korrekt afstandsgengivelse/ pixelstørrelse | [5 empty] | • Den målte pixelstørrelse (baseret på antal pixler mellem to objekter i fantom, samt forhåndskendskab afstanden mellem objekterne) må kun afvige 5% fra den forventede pixelstørrelse (baseret på matrix og FOV). |  |  | Kontrol af korrekt afstandsgengivelse/ pixelstørrelse |  | Kontrolleres ikke ved statuskontrol
| Kontrol af snittykkelse* | [5 empty] | Efter fabrikantens anvisning. Dog bør følgende som minimum gælde: |  |  | Kontrol af snittykkelse*
| Snittykkelse < 1 mm | [5 empty] | • Forskel mellem målt værdi og nominel værdi skal være mindre end ±0,5 mm. |  |  | Snittykkelse < 1 mm |  | • Forskel mellem målt værdi og nominel værdi skal være mindre end ±0,5 mm.
| Snit tykkelse mellem 1 og 2 mm | [5 empty] | • Relativ forskel i procent mellem målt værdi og nominel værdi skal være indenfor ±50 %. |  |  | Snit tykkelse mellem 1 og 2 mm |  | • Relativ forskel i procent mellem målt værdi og nominel værdi skal være indenfor ±50 %.
| Snittykkelse > 2 mm | [5 empty] | • Forskel mellem målt værdi og nominel værdi skal være mindre end ±1,0 mm. |  |  | Snittykkelse > 2 mm |  | • Forskel mellem målt værdi og nominel værdi skal være mindre end ±1,0 mm.
| MTF* | [5 empty] | Efter fabrikantens anvisning. Dog bør følgende minimumskrav være opfyldt: • 50% og 10% MTF-værdier skal være indenfor ±0,5 lp/cm eller 10% af nominelt specificerede værdier. • Overholdes de nævnte minimumskrav ikke, skal der redegøres for, at fabrikantens anvisninger er overholdt. |  |  | MTF* |  | • 50% og 10% MTF-værdier skal være indenfor ±0,5 lp/cm eller 15% i forhold til baselineinterval defineret som gennemsnit af tre målinger ± standard afvigelse.
| SSP | [5 empty] | Efter fabrikantens anvisning. |  |  | SSP |  | • De protokollerede værdier bruges som erfaringstal.
| Conebeam artefakter | [5 empty] | De evaluerede strukturer skal gengives, som de fysisk ligger i fantomet. Der må ikke forekomme misregistrering eller dobbeltregistrering af de evaluerede strukturer. |  |  | Conebeam artefakter |  | Kontrolleres ikke ved statuskontrol
| Dosis | [8 empty] | Dosis
[7 empty] | Tolerance |  |  |  |  | Tolerance
| CTDIair | [5 empty] | Efter fabrikantens anvisning. Dog bør følgende minimumskrav være opfyldt: • Målte værdier skal være indenfor 20% af fabrikantens angivelse. • Overholdes de nævnte minimumskrav ikke, skal der redegøres for, at fabrikantens anvisninger er overholdt. |  |  | CTDIair |  | Målt værdi skal ligge indenfor ± 20% af baseline
| Dosis-mAs-linearitet | [5 empty] | Størrelsen (max-min)/(max+min) skal ligge indenfor ± 10%, hvor max og min er hhv. største og mindste CTDIluft/mAs |  |  | Dosis-mAs-linearitet |  | Størrelsen (max-min)/(max+min) skal ligge indenfor ± 10%, hvor max og min er hhv. største og mindste CTDIluft/mAs
| Reproducerbarhed | [5 empty] | Variationskoefficienten skal ligge indenfor ± 10% |  |  | Reproducerbarhed |  | Variationskoefficienten skal ligge indenfor ± 10%
| CTDIw | [5 empty] | Målt værdi skal ligge indenfor ± 20% af skannerværdi. |  |  | CTDIw (Begge krav skal være opfyldte) |  | Målt værdi skal ligge indenfor ± 20% af skannerværdi samt indenfor ± 20% af baseline
Statuskontrol: Overskridelse af tolerance vil under den enkelte test i regnearket automatisk medføre rød markering *Overskridelse af tolerance vil under den enkelte test i regnearket automatisk medføre "gul markering" om at fysikeren skal vurdere resultatet
Farvekoder tolerancer
|  |  | Tolerance overholdt | [6 empty] | Farvekoder tolerancer
|  |  | Uden for tolerance | [7 empty] | Tolerance overholdt
Vurderes af fysiker
Uden for tolerance

## Bemærkning er registeringsark
Registreringsarket til decideret modtagekontrol af CT skannere er lavet i forbindelse udarbejdelse af version 2 af protokollen for modtage- og statuskontrol af CT-skannere.
I version 1 blev der kun skelnet mellem modtagekontrol og statuskontrol, og begge kontroller kunne dokumenteres i samme registreringsark.
I version 2 skelnes der mellem modtagekontrol, dannelse af baseline og statuskontrol.
Kontrol af lejepladebevægelse og lasermarkører. Der er ikke ændret i protokollen for, hvordan der skal kontrolleres.
Kontrol af dosis. Der er ikke ændret i protokollen for, hvordan der skal kontrolleres.
Kontrol af billedkvalitet
1) I fanen "brug af fabrikstest billedkvali" udfyldes de to sæt kolonner "brug af fabrikstest ved modtagekontrol" og "brug af fabrikstest ved baseline/statuskontrol". Der er udarbejdet skannerspecifik liste, med anbefalinger for hvornår fabrikantens test anvendes. Det anbefales at udfylde med hjælp fra fysikeren.
2) Efter udfyldning angives det under overskriften "konsekvens", hvordan modtagekontrol, baseline og statuskontrol dokumenteres, herunder hvornår dette registreringsark skal anvendes..
3) For de celler, hvor indtastet data både kan udgøre en modtagekontrol og en baseline-værdi, skal man manuelt afkrydse "Ja/Nej" om værdien skal evalueres. Dette fordi, at såfremt data-punktet kun er en baseline-værdi, så giver evaluering ikke altid mening. I defualt-udgaven af registreringsarket er der valgt "Ja" til evaluering af "CT-tal for vand", "uniformitet" og "variation i z-retning", mens der er valgt "Nej" til evaluering af "støj" og "MTF". Dette fordi, at evaluering af "støj" og "MTF" kræver kendskab til en forventet værdi, hvilket sjældet kendes ved brug af metode 2.
Ved modtagekontrol gives evalueringerne ”OK” eller ”IKKE OK”.
Ved statuskontrol gives evalueringerne ”OK”, ”Vurdering” eller ”IKKE OK”. (Beskrives i detalje i selve protokollen).
Om arkbeskyttelse og låste celler
Som udgangspunkt er de enkelte faner i regnearket beskyttet. Dvs. at der kan kun skrives i celler, som ikke er "låste". Celler hvor der udføres beregninger i, vil være låste, og beregninger kan dermed ikke fjernes ved et uheld. Hvis der skal redigeres i regneark (indsætte linier, kopieres dele og indsættes andre steder mm) skal beskyttelsen fjernes først. Dette gøres (excel 2010) i menuen "Gennemse", hvor man vælger "fjern arkbeskyttelse". VIGTIGT: efter redigering er færdig vælges "beskyt ark", og der vinges af i "marker låste celler" og "marker ikke låste celler". Sidstnævnte gør, at man kan se indholdet i alle celler, herunder beregninger, men at man kun kan skrive i de ikke-låste-celler.
Skal en celle "låses" eller "låses op" gøres følgende (excel 2010). Marker celle(r). Vælg menuen "startside". I kategorien "Justering" trykkes på den lille skrå pil (findes i højre side af kategorien). Herefet åbner en diaglogboks, hvor menuen "beskyttelse" vælges. Ving af med flueben om valgte celle(r) skal være låst.

## Justeringer der skal foretages
Justeringer der skal udføres
Fanen "brug af fabrikstest til billedkvalitet": Anvend ordene "metode 2/fabrikstest" under angivelse af kontroller til baseline/statuskontrol. Justeret 01-10-2018
Indsæt formålsboks på oplysningsside til modtagekontrol. Justeret 01-10-2018
Farvekode faner efter fantomvalg Justeret 01-10-2018
Tænk yderligere om farvekoder
Valg på oplysningsside om modtage eller statuskontrol: Medføre "aktivering" af relevante celler
Generel afkrydsning om forekomst af artefakter under "Conebeam artefakt". Justeret 01-10-2018
Rettelse af beregningsfelter og evalueringsfelter under dosis-free-in-air 02-10-2018

## Kompatibilitetsrapport
Kompatibilitetsrapport for Kontrol af CT-skannere registreringsark til statuskontrol og baseline 07032017 justeret 08122017.xls
Kør på 19-12-2017 13:13
Følgende funktioner i denne projektmappe understøttes ikke af tidligere versioner af Excel. Disse funktioner mistes eller degraderes, når du åbner projektmappen i en tidligere version af Excel, eller hvis du gemmer projektmappen i et tidligere filformat.
Betydeligt funktionstab | Antal forekomster | Version
Alle effekter i dette objekt fjernes. Al tekst, der når ud over grænserne af denne grafik, afkortes. | 1
| Bemærkning er registeringsark'!A1 | Excel 97-2003
Mindre pålidelighedstab
Nogle celler eller typografier i denne projektmappe indeholder formatering, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse formater konverteres til det tilgængelige format, som ligner mest. | 70 | Excel 97-2003